宜昌市第五人民医院询价采购项目采购公告

宜昌市第五人民医院对空气消毒机进行询价采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称：

空气消毒机采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）院务公开——通知通告栏自行下载采购文件。

三、报价文件资料提交内容：

1、询价邀请函回执；

2、企业营业执照（扫描件并盖章）；

3、企业资质证书（扫描件并盖章）；

4、报价文件。

以上材料密封装订。

- 递交时间与地点：

1、询价文件递交的截止时间为2025年1月24日10：00，逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

2、询价地点：宜昌市第五人民医院招标办（工作日上午8:00～12:00、下午14:00～17:00受理投标工作，节假日除外）。

五、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）上发布，信息以本网站发布为准。

六、联系方式

采 购 人：宜昌市第五人民医院

地  址：宜昌市猇亭区正大路38号

联 系 人：杨万宏  0717-6515601

宜昌市第五人民医院询价采购文件

一、采购内容

1、项目名称：空气消毒机采购项目

2、项目预算：总金额8000.00元以内，数量2台，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供证明材料，并加盖公章。

询价邀请函

各医疗器械公司：

为择优选取优良的医用设备与耗材，现对空气消毒机进行询价采购，欢迎有资格和能力的医疗器械公司参加报价。

报价形式：提供营业执照及相关有效资质证书，提交相应的报价材料。所有相关证书及报价材料必须加盖公章，提交时装在同一个文件袋内，并密封加盖公章，否则视为无效报价文件。

送交报价资料截至时间：2025年1月24日10：00（北京时间）。

宜昌市第五人民医院

2025年1月17日

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

询价邀请函回执

宜昌市第五人民医院：

我公司于   年  月  日，收到关于空气消毒机的询价邀请函，我公司愿意参加本项目的询价采购。

特此回复！

单位名称（公章）

年  月  日

宜昌市第五人民医院医疗设备询价报价单

| 报价单位 |  |  |  |  |  |  | 报价日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 生产企业 |  |  | 规格型号 | 数量（台） |  | 单价 | 金额 |  |
| 金额合计:(大写) ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |  |  | 交货期（天） |  |  |  |  |
| 技 术 参 数 要 求 | - 1、适用范围：该产品主要适用于医疗卫生机构、病原微生物实验室、有卫生要求的生产车间、公共场所、学校、托幼机构等场所。 - 2、消毒方式：长寿命、高强度紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。 - 3、机壳造型美观，表面平整光滑易清洁，采用全金属材料制成。消毒后的空气经蜗型风道导向后，沿蜗型风道倾斜出口平行向前出风，平行出风对室内空气进行快速循环，提高消毒效率，同时避免净化空气直吹病人。 - 4、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。 - 5、电源电压：~220V±22V 50Hz±1 Hz，额定功率：≤135VA。 ★6、循环风量：≥840m3/h。（提供第三方检测报告） - 7、整机重量≤18.5kg，安装尺寸：100*30*18cm，可适用 100m³体积及以下的场所。 - ★8、超静音轴流风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤49dB。（提供第三方检测报告） ★9、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%；对空气中自然菌的消亡率≥91.00%，且消毒后空气平均菌落数≤4.0cfu/15min.φ90皿。机外紫外线泄漏≤0uw/cm2，空气中的平均臭氧量≤0.008mg/m3。（提供第三方检测报告） - ★10、灯管寿命≥5000（h），在机器背板处（距灯约1.5mm）测得紫外线辐照强度≥32000uw/cm2 。（提供第三方检测报告） - 风速高中低可调。 12、机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，机内紫外线辐射强度按5000*4uw/cm2计算显示；灯管损坏时自动提醒。 ★13、程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求。 - 14、机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式。 15采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段；累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时；支持累计时间误差修正功能；支持灯管和滤网寿命显示、清零功能。（提供设备软件具有此功能性检测报告） 16、维护保养简单，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网。 ★17、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。（提供第三方检测报告） 18、产品具有报警功能：紫外线灯管故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。 19、产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001体系认证及CE认证，具有质量保证。（提供以上认证证书） 20、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案。（提供备案查询截图) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本设备设最高控制总价，最高控制总价为不高于人民币捌仟元，数量为2台。高于最高控制总价的报价单无效。2、报价以人民币报价，并精确到小数点后两位。3、总报价涵盖的范围应是本项目范围内的全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用。4、报价单位需提供设备生产企业的资质文件、设备的所有的资质文件及技术参数、报价单位的资质文件和法人授权书。5、报价文件请密封并加盖公章。6、递交截止时间：2024年06月27日上午10时前；递交地点：宜昌市第五人民医院药械科办公室。逾期送达的恕不接受。

宜昌市第五人民医院药械科

2025年1月17日